梯度泵使用说明

上海同田生物技术有限公司

http://www.tautobiotech.com/Products_03_03.htm

一．梯度泵的工作原理

二．梯度泵的界面说明

三．梯度泵的界面设定

四．实例演示

五．梯度泵的运行

一．梯度泵工作原理

上海同田生物公司利用2台恒流泵实现梯度控制。其中一台泵A相，另一台泵B相，每台的流量以0.1ml/min递增或递减。运行原理由图1.1所示：

图1.1 梯度泵运行原理图

其中 P1，P2，P3，P4为设定的百分比

P-T1，P-T2，P-T3，P-T4为从上个百分比到下个百分比所设定的时间

t1，t2，t3，t4  为走完一个阶段到下个阶段所延时的时间

在运行梯度的时候，两台泵的总流量保持不变，例如：设定总流量为50ml，A泵为递增，B泵为递减。假如A泵某个时刻的流量为40.5ml ,那么B泵在这个时刻的流量为9.5ml。

二．梯度泵的界面说明

2.1初始界面

打开电源，您会看到如图2.1.1所示的界面

T A U T O B I O T E C

恒 流：0

梯 度：1

图2.1.1

这时按键盘的“0”键则进入中压横流泵的控制系统（具体操作见中压恒流泵说明），按键盘的“1”键进入梯度泵控制系统。

2.2．梯度泵控制界面

1. 图2.2.1为梯度泵控制系统的界面

F0 0

Ⅰ00：000Ⅱ00：000

Ⅲ00：000Ⅳ00：000

图2.2.1 梯度泵控制界面

其中： F00——“F”表示总流量 “00”设定的流量（Grad10是0.1～10ml；Grad50是0.1～50ml；Grad200是1～200ml）

Ⅰ00：000——“Ⅰ”表示第一阶段；“00”表示这一阶段设定的百分比范围为0～100%；“000”表示设定这一阶段运行所用的时间（范围为0～999min）

Ⅱ00：000——“Ⅱ”表示第二阶段；“00”表示这一阶段设定的百分比，范围为0～100%；“000”表示设定这一阶段运行所用的时间，范围为0～999min

Ⅲ00：000——“Ⅲ”表示第三阶段；“00”表示这一阶段设定的百分比，范围为0～100%；“000”表示设定这一阶段运行所用的时间，范围为0～999min

Ⅳ00：000——“Ⅳ”表示第三阶段；“00”表示这一阶段设定的百分比，范围为0～100%；“000”表示设定这一阶段运行所用的时间，范围为0～999min

这时如果按键盘的“P”键进入梯度泵的延时界面。

2.梯度泵的延时界面

图2.2.2为梯度泵的延时界面

DELAY1:000

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:000

图2.2.2 梯度泵延时界面

其中： DELAY1：000—— “DELAY1：”表示第一阶段的延时，“000”表示第一阶段延时设定的时间，范围为0～999min

DELAY2：000—— “DELAY2：”表示第二阶段的延时，“000”表示第二阶段延时设定的时间，范围为0～999min

DELAY3：000—— “DELAY3：”表示第三阶段的延时，“000”表示第三阶段延时设定的时间，范围为0～999min

DELAY4：000—— “DELAY1：”表示第四阶段的延时，“000”表示第四阶段延时设定的时间，范围为0～999min

设定完界面自动返回到梯度泵控制界面，如果不需要设定，按4 次“RUN”键界面自动回到梯度泵控制界面

三．梯度泵的界面设定

现我们以Grad50系列来说明一下，梯度泵的界面设定。

假如总流量为50ml/min ,A泵为递减，B泵为递增。A 泵第一阶段从100% 走到

80%，所用时间为10min,延时10min;第二阶段从80% 走到60%，所用时间为

15min,延时20min；第三阶段从60% 走到50%，所用时间为20min,延时30min；

第四阶段从50% 走到20%，所用时间为5min,延时40min

则A泵的控制界面设定为：

F50

Ⅰ80：010Ⅱ60：015

Ⅲ50：020Ⅳ20：005

图3.1

延时界面设定为

DELAY1:010

DELAY2:020

DELAY3:030

DELAY4:040

图3.2

那么B泵的控制界面设定为：

F50

Ⅰ20：010Ⅱ40：015

Ⅲ50：020Ⅳ80：005

图3.3

延时界面设定为：

DELAY1:010

DELAY2:020

DELAY3:030

DELAY4:040

图3.4

按上面的设定，A泵运行的曲线如图3.5所示：

图3.5

B泵运行的曲线如图3.6所示：

四：实例演示

4.1只运行一段

1）运行完即停止，如图4.1.1所示：

图4.1.1

A泵是：

F50

Ⅰ80：040Ⅱ00：000

Ⅲ00：000Ⅳ00：000

B泵是：

F50

Ⅰ20：040Ⅱ00：000

Ⅲ00：000Ⅳ00：000

延时界面设定为

DELAY1:000

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:000

2) 运行完继续运行，一段时间停止。如图4.1.2所示：

A泵是：

F50

Ⅰ80：040Ⅱ80：100

Ⅲ00：000Ⅳ00：000

B泵是：

F50

Ⅰ20：040Ⅱ20：100

Ⅲ00：000Ⅳ00：000

延时界面设定为

DELAY1:000

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:000

或者设定为：

A泵是：

F50

Ⅰ80：040Ⅱ00：000

Ⅲ00：000Ⅳ00：000

B泵是：

F50

Ⅰ20：040Ⅱ00：000

Ⅲ00：000Ⅳ00：000

延时界面设定为

DELAY1:100

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:000

4.2 运行两个阶段

1）中间没有延时，如图4.2.1所示

图4.2.1

A泵是：

F50

Ⅰ80：040Ⅱ30：100

Ⅲ00：000Ⅳ00：000

B泵是：

F50

Ⅰ20：040Ⅱ70：100

Ⅲ00：000Ⅳ00：000

延时界面设定为

DELAY1:000

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:000

2）中间有延时，且继续运行一段时间。如图4.2.2所示：

图4.2.2

A泵是：

F50

Ⅰ80：040Ⅱ80：030

Ⅲ30：025Ⅳ30：150

B泵是：

F50

Ⅰ20：040Ⅱ20：030

Ⅲ70：025Ⅳ70：150

延时界面设定为

DELAY1:000

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:000

或者设定延时界面，具体设定就不列了。

4.3运行三个阶段

1）中间无延时，如图4.3.1所示：

图4.3.1

A泵是：

F50

Ⅰ80：040Ⅱ60：050

Ⅲ020：025Ⅳ00：000

B泵是：

F50

Ⅰ20：040Ⅱ40：050

Ⅲ80：025Ⅳ00：000

延时界面设定为

DELAY1:000

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:000

2）中间有延时，且继续运行一段时间。如图4.3.2所示

图4.3.2

A泵是：

F50

Ⅰ80：040Ⅱ80：020

Ⅲ060：050Ⅳ20：010

B泵是：

F50

Ⅰ20：040Ⅱ20：020

Ⅲ40：050Ⅳ80：010

延时界面设定为

DELAY1:000

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:120

4.4．运行四个阶段

1）中间无延时，如图4.4.1所示：

图4.4.1

A泵是：

F50

Ⅰ80：040Ⅱ60：050

Ⅲ25：010Ⅳ20：030

B泵是：

F50

Ⅰ20：040Ⅱ40：050

Ⅲ75：010Ⅳ80：030

延时界面设定为

DELAY1:000

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:075

2）中间有延时，如图4.4.2所示：

图4.4.2

A泵是：

F50

Ⅰ80：040Ⅱ60：050

Ⅲ25：010Ⅳ20：030

B泵是：

F50

Ⅰ20：040Ⅱ40：050

Ⅲ75：010Ⅳ80：030

延时界面设定为

DELAY1:015

DELAY2:000

DELAY3:000

DELAY4:075

当然还有其它种情况，在这里就不再一一列举了。

五：梯度泵的运行

当设定好这后，按“RUN”键，控制界面如图5.1所示：

F50

Ⅰ80：010Ⅱ60：015

Ⅲ50：020Ⅳ20：005

49.9ml/min    RUN

图5.1

在运行过程中，按“P”键，则暂停。如图5.2所示：

F50

Ⅰ80：010Ⅱ60：015

Ⅲ50：020Ⅳ20：005

35.5ml/min   PAUSE

图5.2

这时按“RUN”键，系统将继续运行。

按“STOP”则停止，如图5.3所示。如果再按“RUN”键，系统将重新开始。

F50

Ⅰ80：010Ⅱ60：015

Ⅲ50：020Ⅳ20：005

23.3ml/min    STOP

图5.3

在停止的状态下，按“▲”键，则返回到开机时状态。